安全性情報の取扱いに関する手順書

治験課題名

治験実施計画書番号

作成者名（治験調整医師）

版　作成日　西暦　年　月　日

# 目的及び適用範囲

本手順書は、安全性情報の取扱いに係る用語の定義を定め、当該治験に関与する者が安全性情報を適切に取扱うための手順及びその他必要な事項を定めるものである。

# 用語の定義

# 有害事象及び不具合

「有害事象」とは、治験機器との因果関係の有無に関わらず、当該治験機器の使用時に被験者、使用者その他の者に生じたすべての好ましくない又は意図しない疾病又は障害並びにその徴候（臨床検査値の異常を含む。）をいう。ただし、被験者以外の者に生じたものについては、治験機器の使用による影響と疑われるものに限る。

また、「不具合」とは、破損、作動不良等広く品質、安全性、性能等に関する治験機器の具合が良くないことをいい、設計、交付、保管、使用のいずれの段階によるものであるかを問わない。

# 重篤な有害事象及び重篤な健康被害発生のおそれがある不具合

重篤な有害事象とは、有害事象のうち、次のいずれかに該当するものとする。また、重篤な健康被害発生のおそれがある不具合とは、現実に次の死亡、障害等が発生していなくても、発生するおそれがあると認められるものとする。

      - 死亡

      - 障害

      - 死亡につながるおそれのある症例

      - 障害につながるおそれのある症例

      - 治療のために病院又は診療所への入院又は入院期間の延長が必要とされる症例

      - (1)～(5)までに掲げる症例に準じて重篤である症例

      - 後世代における先天性の疾病又は異常

なお、（5）の「入院」には、治験前より予定していた療法又は検査を治験中に実施することのみを目的とした入院（予定手術や検査等）は含まない。（ただし、その入院中に新たに発生したものは有害事象として取扱う。）

【注意】有害事象及び重篤な有害事象の定義は、治験実施計画書の定義と同一とすること。また、治験実施計画書の該当部分を引用し、本手順書への記載は省略することも可能である。

# 安全性情報

本手順書で取扱う安全性情報は、次のものとする。

- 治験中に認められた重篤な有害事象及びすべての不具合

- 外国症例情報

CIOMS Form(国際医学団体協議会：The Council for International Organizations of Medical Sciences）、MedWatch（FDA安全情報・有害事象報告プログラム）あるいはその他文献より入手した外国での重篤な有害事象及び重篤な不具合情報

- 措置報告(外国・国内)

- 外国での措置報告

外国で使用されているものであって被験機器と形状、構造、原材料、使用方法、効能、効果性能等が同一性を有すると認められるもの（治験中のものを含む）に係る製造、輸入又は販売の中止、回収、廃棄その他保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置が実施された場合の報告

- 国内での措置報告

当該被験機器が国内で既に承認されており、かつ承認事項の一部変更等の申請のための治験を実施している場合において、当該治験又は申請の内容に影響を及ぼすと考えられる措置が、国内で製造販売されている形状、構造、原材料、使用方法、効能、効果性能等が同一性を有する医療機器に対してなされた場合の報告

- 研究報告

- 当該治験機器等の不具合若しくはそれらの使用による感染症によりがんその他の重大な疾病、障害若しくは死亡が発生するおそれがあることを示した研究報告

- 当該被験機器等の不具合によるものと疑われる疾病等若しくはそれらの使用によるものと疑われる感染症の発生数、発生頻度、発生条件等の発生傾向が著しく変化したことを示した研究報告

- 当該被験機器等が治験の対象となる疾患に対して効能若しくは効果を有しないことを示した研究報告

- 定期報告

原則として、国内又は外国で初めて当該被験機器の治験の計画が届出された月日を毎年の起算日とし、1年ごとに報告される報告

- その他【例示】

- 当該治験機器の改訂された既承認医療機器における添付文書

- 治験機器の妊娠・出産に関する情報

- その他当該治験機器に関連した必要な情報等

- 治験の観察期間終了後に認められた有害事象及び不具合（体内に留置される治験機器などの場合）

【注意】(5)（6）は必要に応じ治験中に取り扱う情報として記載する。 (4.に手順も追加する)妊娠・出産に関する情報については、治験機器の特性に応じて治験中に取り扱う情報とし、手順は医薬品の手順を参考に記載する。

# 予測可能性

当該事象等の発生、あるいは発生数、発生頻度、発生条件、重篤度等の発生傾向が当該治験機器の治験機器概要書から予測できないものを「未知」、予測できるものを「既知」とする。ただし、実施医療機関へ安全性情報を文書として通知した場合には、当該文書を治験機器概要書の別冊として取扱い、当該文書で通知された事象を「既知」と取扱う。（別途定める「治験機器概要書作成に関する手順書」参照）

# 関連通知と様式

# 厚生労働大臣への不具合等報告

# 不具合等報告の関連通知等

厚生労働大臣への不具合等報告の対象、方法及び報告期限等は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（以下、薬機法という）施行規則第274条の2第1項の他、関連する通知（その後の改正を含む）に従う。なお、報告期限の起算日は、当該治験中に認められた重篤な有害事象及び不具合については当該事象を治験責任医師が知った日とし、外国情報等（外国症例情報・措置報告・研究報告）については当該情報を治験調整医師が知った日（治験機器提供者より情報入手した場合）、若しくは治験調整医師又は治験責任医師が知った日（自ら情報入手した場合）とする。

- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対する機械器具等に係る治験不具合等報告について（平成25年3月29日　薬食発0329第14号）

- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対する機械器具等に係る治験不具合等報告に関する報告上の留意点等について（平成25年3月29日　薬食機発0329第14号）

- 治験不具合等報告に関する取扱いについて（平成26年6月6日 薬機審マ発第0606001号）

# 治験不具合等報告書様式の種類

厚生労働大臣への不具合等報告に用いる様式は次の通知（その後の改正を含む）に従う。なお、各様式の略称を「」内に示し、以下の記載には当該略称を用いることとする。

  - 独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対する機械器具等に係る治験不具合等報告について（平成25年3月29日　薬食発0329第14号）に定められるもの

        - 治験機器不具合・感染症症例報告書別紙様式第1：「様式第1」

        - 治験機器の研究報告調査報告書、外国における製造等の中止、回収、廃棄等の措置調査報告書別紙様式第2：「様式第2」

  - 治験不具合等報告に関する取扱いについて（平成26年6月6日薬機審マ発第0606001号）に定められるもの

別紙1　不具合等報告送付整理票：「整理票」

# 厚生労働大臣への定期報告

# 定期報告の関連通知等

定期報告については、薬機法施行規則第274条の2第3項及び関連する通知に従う。定期報告の報告起算日は、原則として、国内又は外国で初めて当該被験機器の治験の計画が届出された月日を毎年の起算日とし、1年ごとに、その期間の満了後2ヶ月以内に報告する。

- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対する機械器具等に係る治験不具合等報告について（平成25年3月29日 薬食発0329第14号）

- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対する機械器具等に係る治験不具合等報告に関する報告上の留意点等について（平成25年3月29日 薬食機発0329第14号）

- 治験不具合等報告に関する取扱いについて（平成26年6月6日 薬機審マ発第0606001号）

# 定期報告の様式の種類

厚生労働大臣への定期報告に用いられる様式は、	独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対する機械器具等に係る治験不具合等報告について（平成25年3月29日 薬食発0329第14号）で規定された、次の2種類である。なお、各様式の略称を「」内に示し、以下の記載には当該略称を用いることとする。

- 治験機器　安全性定期報告書別紙様式第3：「様式第3」

記載方法の詳細については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対する機械器具等に係る治験不具合等報告に関する報告上の留意点等について（平成25年3月29日 薬食機発0329第14号）の別添の4.及び6.を参照すること

- 治験機器不具合・有害事象症例発生状況一覧別紙様式第4：「様式第4」

記載方法の詳細については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対する機械器具等に係る治験不具合等報告に関する報告上の留意点等について（平成25年3月29日 薬食機発0329第14号）の別添の5.及び6.を参照すること

【注意】3「関連通知と様式」については、2019年3月31日時点のものである。使用する際に、最新のものを見直し、適宜、修正すること。

【注意】既に製造販売の承認を与えられている医療機器に係る治験を行う場合又は既に当該被験機器について治験機器提供者が治験を行っている場合には、定期報告は不要である。また、実施期間が1年未満の場合は、定期報告は不要である。

# 安全性情報の取り扱い手順

# 当該治験中に認められた重篤な有害事象

# 有害事象発生時の対応

治験中に被験者等に有害事象が発生した場合、当該実施医療機関の治験責任医師及び治験分担医師（以下、「治験責任医師等」という）は、まず被験者等の治療及び安全確保を行うとともに、発生事象について次の項目を判断する。有害事象が複数発生した場合には事象毎に判断する。

- 有害事象名

- 発生事象の重篤性

- 発生事象と治験機器との因果関係の有無

- 被疑手技等の特定

- 予測可能性

# 重篤と判断された有害事象情報の取扱い

治験中に被験者等に有害事象が発生し、治験責任医師等が当該事象を重篤と判断した場合、次の手順に従い当該有害事象情報を取り扱う。

- 治験責任医師から実施医療機関の長、治験調整医師及び治験機器提供者への報告

治験責任医師は、因果関係に関わらず、当該有害事象情報を可能な限り速やかに実施医療機関の長に報告するとともに、治験調整医師及び治験機器提供者に報告する。

- 治験調整医師による各実施医療機関の治験責任医師への通知

治験調整医師は、治験責任医師から入手した有害事象報告の内容を確認し、他の各実施医療機関の治験責任医師に当該有害事象情報を通知する。

- 治験責任医師と治験調整医師との協議

各実施医療機関の治験責任医師は、治験調整医師から入手した報告内容を確認し、必要に応じ治験調整医師と協議し、治験責任医師としての意見（厚生労働大臣への報告の必要性を含む）を治験調整医師に報告する。

- 厚生労働大臣への報告

治験責任医師が厚生労働大臣への報告が必要と判断した場合には、治験調整医師は、「様式第1」及び「整理票」を作成し、独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下、「総合機構」という）に報告する。

- 実施医療機関の長への報告

治験責任医師は、他の医療機関において発生した重篤な有害事象について、厚生労働大臣への報告がなされた場合には、治験調整医師より入手した「様式第1」の内容を、可能な限り速やかに実施医療機関の長に報告する。

- 追加情報の入手時の対応

当該有害事象が発生した実施医療機関の治験責任医師は、当該事象に関する追加情報が得られた場合には、可能な限り速やかに実施医療機関の長に追加報告を行うとともに、治験調整医師及び治験機器提供者に報告する。当該追加情報の取扱いは、本手順書4.1.2. (1)～(5）の手順に準ずることとし必要に応じ総合機構への報告等を行う。

# 当該治験中に認められた重篤な健康被害発生のおそれがある不具合

# 有害事象を伴わない不具合発生時の対応

治験中に有害事象を伴わない不具合が発生した場合、当該実施医療機関の治験責任医師等は、発現事象について次の項目を判断する。不具合が複数発生した場合には事象毎に判断する。

- 不具合名

- 健康被害発生のおそれの有無

- 発生事象の重篤性

- 予測可能性

ただし、不具合により被験者等に有害事象が発生した場合は、本手順書4.1.2.の手順に従うものとする。

なお、治験機器に不良やその他問題が認められた場合、返却不可能な場合を除き、別途定める「治験機器の管理に関する手順書」に従い速やかに治験機器提供者に当該治験機器を返却する。

# 重篤な健康被害発生のおそれがある不具合情報の取扱い

治験中に不具合が発生し、治験責任医師等が当該事象を健康被害発生のおそれがあり、重篤と判断した場合、本手順書4.1.2. (1)～(6）の手順に準じて当該不具合情報を取扱う。その際には、本手順書4.1.2. (1)～(6）中の「有害事象」を「不具合」と読み替える。

【注意】多施設共同治験において、その他の不具合に関して、他の医療機関や治験機器提供者との情報共有が必要な場合には、別途その手順を規定する。

# その他の不具合情報の取扱い【例示】

治験中に不具合が発生し、治験責任医師等が当該事象を次の①又は②に該当すると判断した場合、以下の手順に従い当該不具合情報を取扱う。

- 治験中に不具合が発生し、健康被害発生のおそれがあるが重篤でないと判断した場合

- 治験中に不具合が発生し、健康被害発生のおそれはないと判断した場合

- 治験責任医師から治験調整医師への報告

治験責任医師は、当該不具合情報に関して、治験調整医師に報告し、情報を共有することに努める。

- 治験調整医師から各実施医療機関の治験責任医師、治験機器提供者への報告

治験調整医師は、治験責任医師から入手した不具合報告の内容を確認した上で、必要に応じて治験責任医師に追加の対応を要請し、治験責任医師及び治験調整医師は該当する手順に従って適切に対応する。情報共有のみでよいと判断された場合、治験調整医師は各実施医療機関の治験責任医師、治験機器提供者に当該不具合情報を報告する。

  - 定期報告

治験調整医師は、薬機法施行規則第274条の2第3項に基づく被験機器に係る安全性情報を包括的に評価するため、定期報告を行う。

- 厚生労働大臣への報告

調査単位期間を満了する場合には、治験調整医師は、満了後2ヶ月以内に「様式3｣、「様式4」を作成し、総合機構に報告する。

- 治験調整医師による各実施医療機関の治験責任医師への通知

治験調整医師は、各実施医療機関の治験責任医師に総合機構へ報告した定期報告情報を通知する。

- 実施医療機関の長への報告

治験責任医師は、治験調整医師から入手した定期報告情報を可能な限り速やかに実施医療機関の長に報告する。

【注意】既に製造販売の承認を与えられている医療機器に係る治験を行う場合又は既に当該被験機器について治験機器提供者が治験を行っている場合には、定期報告は不要である。また、実施期間が1年未満の場合は、定期報告は不要である。

# 本治験中に入手した外国情報等（外国症例情報・措置報告・研究報告）

# 外国症例情報の取扱い

治験調整医師は、治験機器提供者から入手した治験機器に関する外国症例情報の内容を確認し、各実施医療機関の治験責任医師に通知する。

【注意】承認事項の一部変更等の申請のための治験の場合、外国症例情報は厚生労働大臣への報告は不要であるが、それ以外の治験の場合は、外国症例情報は厚生労働大臣への報告対象となるため、手順を措置報告及び研究報告の取扱いに加える。

# 措置報告（外国・国内）及び研究報告の取扱い

治験調整医師が治験機器提供者から措置報告及び研究報告書を入手した場合、次の手順に従い当該有害事象情報を取り扱う。

      - 治験機器提供者からの情報入手

治験調整医師は治験機器提供者から必要な情報を入手し、各実施医療機関の治験責任医師に通知する。

      - 治験責任医師と治験調整医師との協議

各実施医療機関の治験責任医師は、治験調整医師から入手した情報の内容を確認し、必要に応じ治験調整医師と協議し、治験責任医師としての意見（厚生労働大臣への報告の必要性を含む）を治験調整医師へ報告する。

      - 厚生労働大臣への報告

治験責任医師が厚生労働大臣への報告が必要と判断した場合には、治験調整医師は、「様式第2」（措置報告若しくは研究報告の場合）及び「整理票」を作成し、総合機構に報告する。

      - 実施医療機関の長への報告

治験責任医師は、当該外国情報等が厚生労働大臣に報告された場合には、治験調整医師より入手した「様式第2」（措置報告若しくは研究報告の場合）の内容を、可能な限り速やかに実施医療機関の長に報告する。

      - 追加情報の入手時の対応

当該情報の追加情報の取扱いは、本手順書4.4.2.(1)～(4）の手順に準ずることとし必要に応じ総合機構への報告等を行う。

      - 治験調整医師若しくは治験責任医師による情報入手時の対応

治験調整医師若しくは治験責任医師自らが必要な情報を入手した場合は、治験責任医師は、治験調整医師及び治験機器提供者に報告した上で、本手順書4.4.2.(1)～(5）の手順に準じて、当該情報を取扱う。その際には、4.4.2.(1)～(5）中の「治験機器提供者」を「治験調整医師若しくは治験責任医師」と読み替える。

# 添付文書の改訂

治験機器提供者は市販品添付文書の改訂を行った場合、できるだけ速やかに、治験調整医師に使用上の注意改訂のお知らせ、並びに改訂した添付文書を送付する。

【注意】「4.5. 添付文書の改訂」については、各試験で必要に応じて記載すること。

# 安全性情報報告義務期間の取扱い

報告義務期間は、原則として以下によることとする。ただし、治験がすべて終了し、治験終了届書又は治験中止届書を提出した後、治験機器提供者（承認申請者を含む。）が当該機器の開発を引き続き行う場合は、治験機器提供者（承認申請者を含む。）が承認を取得するまで又は開発中止届書を提出するまで、治験機器提供者が当該機器の治験不具合等報告を行う。また、植込み型の治験機器について、承認取得後に不具合等が発生した場合には「市販後不具合等報告」として当該不具合を報告すること。なお、自ら治験を実施する者による治験においては、各試験の実施期間が1年未満の場合には年次報告を不要とする。

①薬機法施行規則第274条の2第1項に基づく報告の場合

初回の治験計画届書を提出してから承認を取得するまで又は開発中止届を提出するまでの期間とする。なお、治験の計画の届出を要しない場合は、治験実施計画書に記載されている実施期間の開始日から、当該治験機器について承認を取得した又は開発を中止する旨を総合機構に書面により申し出るまでの期間とする。

②薬機法施行規則第274条の2第3項に基づく報告の場合

ア 治験の計画の届出を行う場合

報告起算日から、当該治験機器について承認を取得する又は開発中止届を提出するまでの期間とすること。なお、報告すべき不具合等がない場合には、「様式第3」のみを提出すること。

イ 治験の計画の届出を要しない場合

治験実施計画書に記載されている実施期間の開始日から、当該治験機器について承認を取得した又は開発を中止する旨を総合機構に書面により申し出るまでの期間とする。なお、報告すべき不具合等がない場合には、「様式第3」及「様式第4」の提出は不要とする。また、実施期間が1年未満の場合には年次報告を不要とする。

# 治験実施計画書等の改訂

治験責任医師は、新たな安全性情報の入手により治験実施計画書、治験機器概要書及び説明文書等の改訂が必要であると判断した場合、別途定める「治験実施計画書の作成に関する手順書」、「治験機器概要書の作成に関する手順書」及び「説明文書及び同意文書の作成に関する手順書」に従い該当文書の改訂を行う。

# 治験への参加の継続についての意思確認

治験責任医師等は、入手した安全性情報が、当該治験に継続して参加するかどうか被験者又はその代諾者の意思に影響を与える可能性のある情報であると判断した場合、当該情報を速やかに被験者又はその代諾者に伝え、当該治験に継続して参加するかどうかの意思を確認し、その内容を記録する。

# 説明文書を改訂しない場合

治験責任医師等は、当該情報をすでに参加している被験者又はその代諾者に速やかに伝え、治験に継続して参加するか否かについての意思を確認し、文書により記録する。

# 説明文書を改訂する場合

治験責任医師等は、すでに参加している被験者又はその代諾者に改訂された説明文書を用いて改めて説明し、当該治験へ継続して参加するか否かについて自由意思を確認し、文書により同意を得るものとする。

# 資料等の保存

治験責任医師及び治験調整医師等の本手順に関与する者は、別途定める「記録の保存に関する手順書」に従い、本手順書に規定された手順に係る様式及び関連資料を保存する。

# 改訂履歴

| 版番号 | 改訂日 | 改訂理由／内容 |
| --- | --- | --- |